**附件：**达州市通川区人民医院内镜转运车等设备询价采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 生产企业 | 型号 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 内镜转运车 | 台 | 1 | 可载镜数量3条，整体规格：750mm×500mm×900mm。周转盘外观尺寸长610mm×宽410mm×高100mm，周转盘内槽尺寸长550mm×宽350mm×高80mm。 |  |  |  | 带托盘 |
| 2 | 医用冷藏箱 | 台 | 2 | \*1、全透明门设计，内置冷光源照明设施。2、存储体积：200L，外形尺寸mm（560\*640\*1522）内部尺寸：490\*400\*1016， 功率W：150W,净重：54Kg,毛重：61Kg。\*3、LED显示屏，温度范围：2～8℃,精度0.1℃，设有密码保护防止随意调整。4、采用国际知名品牌压缩机和风机。5、具有安全门锁设计，可防止无关人员随意开启。6、多重搁架设计，适合不同类别物品的分类存放。7、多种报警方式：高低温报警、传感器故障报警 |  |  |  |  |
| 3 | 生物显微镜 | 台 | 1 | \*1、光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。2、载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台距离桌面不高于140mm，便于双手平放在桌面操作，最大限度减轻疲劳，机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm，移动范围 (X×Y): 76 mm × 52 mm，载物台XY 移动可锁定。3、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，  避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。\*4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜，具有聚光镜孔位锁。\*5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。6、 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。\*7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。8、物镜：平场消色差物镜4（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）。9、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理。 |  |  |  |  |

投标单位：

投标单位法人签字：

年 月 日